武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

招标项目名称: 微电子实验室建设招标

编        号:G2018-21

武汉工商学院招投标办公室

二○一八年七月二十三日

第三部分   技术参数

微电子基础实验室参数指标

| 序号 | 实验项目 | 设备名称 | 数量 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四探针法测电阻率 - V法测硅外延层纵向杂质分布 晶体管电容-电压特性测量 | 数字源表 精密LCR表 测试软件 探针台 | 2 | 仪器主要技术参数： 源表： - ★具备I-V测试分析功能 - 5英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面（GUI） - 基本测量准确度0.012%，分辨率6½数位 - ★最小量程20mV和10nA - 宽带噪声：2mVrms（典型值） - ★读数缓存>250,000 - 源和负载(4象限)操作 - 香蕉头及三同轴两种输入连接方式 - 前面板USB端口，用于数据存储/编程 - 程控接口GPIB, USB 2.0, LXI / 以太网 精密LCR表 - ★信号源频率范围不低于10Hz-1MHz - 频率输出精度±0.01% - 具备开路、短路偏差校正功能 - 可测试参数包括:Z、R、X、Y、G、B、CS、CP、LS、LP、D、Q、θ等 - ★配置远程控制及分析软件，让测试更简单 - ★配置精密LCR表外置偏压盒 测试软件 - 图形化GUI，结构简单易于操作提高测试效率 - ★内嵌I-V测试和C-V测试界面 - ★支持多种仪器设备用于半导体检定、可靠性测试、参数化测试、材料测试及元器件功能测试等 - 可以图片和Excel格式保存结果、可保存和调用设置 - 可根据需求升级配置 精密4吋手动探针台 - 载物台为不小于4吋的镀金Chuck，中心真空吸孔≤1mm，便于吸附小样品 - ★卡盘行程：X-Y方向线性移动行程＞100mm*100mm，最小移动距离≤1um；Z向升降行程≥10mm，可0-1快速升降，便于快速离针操作；θ角可0°-360°操作，千分尺微调。 - ★精密探针座，磁性吸附，线性移动精度≤1um，配置GGB精密探针 - 显微镜倍数范围不小于30X-100X - 配备CCD 8寸显示器 - 配备三同轴低漏电缆和接头，直连源表 - 配无油静音真空泵 ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 2 | 液晶电光效应实验 | 液晶光电效应实验仪 | 2 | 仪器主要技术参数： - 采用高强度优质铝合金光学导轨，长800mm，标尺分辨率1mm；光具座滑块5只； - 半导体激光器波长650nm红光，工作电压：3V，激光器三维可调； - ★液晶方波电压 0－10V左右（有效值）连续可调，Vp-p=2~8V，频率500Hz左右，采用数字编码开关进行频率调节； - ★光功率计（已安装在实验仪表内）：量程为0－20μW、0－200μW、0－2mW、0-20mW四档，三位半LCD显示； - 起偏器和检偏器各1只； - 专用光功率器探头，连接光缆调节装置； - 两种液晶样品，用框架型结构固定液晶样品，牢固美观，采用接线柱方式给样品通电，方便安全。 |
| 3 | PTC电阻阻温特性测量 | PTCR的RT特性测试系统 | 2 | 仪器主要技术参数： 主要配件 1智能万用表 2.温控箱（含进口智能温控表）： 3.恒温箱（含10工位夹具） 4.测控软件（含维护）一套 5.配专用电脑 可以测试PTC，NTC，PPTC参数 主要技术参数 1.★温度范围：室温~350℃ 2. 常用温度范围：室温~300℃ 3.控温精度：±2℃ 4.电阻范围：0. 1Ω~100MΩ 5.★工位数：10只 6.★电阻测量方式：采用四线法 主要计算参数： 1.R25, Rmin, Tmin, Rmax, Rmax/Rmin, Tmax, Tc, α ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 4 | 变温霍尔效应实验 半导体材料导电类型测量 | 变温霍尔效应实验仪 | 2 | 仪器主要技术参数： 1.电阻率测试范围（Ω·m）: 2x10-7 – 3x105 （以1cmx1cmx1cm样品为例） 2.载流子浓度范围（cm-3）: 1011 – 10 21 3.测试材料体系: 各类本征半导体，宽禁带半导体及温度相变半导体 设备样品台 1.霍尔电压：0-3.3V 2.霍尔电流：100nA–200mA 软件面板信息： 1.磁场：(电磁铁)-4000Gs - +4000Gs 2.温度范围：100K–300K 3.磁场精度：1高斯 4.温度显示精度：1K ★5.能够测量其他自制硅片的霍尔测试；提供2种不同参数霍尔片，用户可自行更换试样，试样大小不超过1cm x 1cm 6.恒温器液氮容量：1000mL，静止液氮保存时间：大于5小时 ★7.数据处理：高分辨彩色液晶实时显示 Hall Voltage vs Field 及 Hall Voltage vs Temperature 8.测试半导体材料导电类型 9.不含电脑 |
| 5 | 介电常数及介电损耗测试实验 | 介电常数测试仪 | 2 | 主要技术参数分别如下： 1.Q值测量范围：2～1023；高频信源采用直接数字合成，DDS信号模拟输出 ★2.Q值量程分档：30、100、300、1000、自动换档或手动换档：更增加自动锁定功能 3.电感测量范围：14.5nH～8.14H 自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能； 4.电容直接测量范围：1～460pF；电容缺失自动补充确保被测准确性 5.主电容调节范围： 30～500pF； 6.电容准确度 150pF以下±1.5pF；150pF以上±1%； ★7.信号源频率覆盖范围20KHz-60MHz或200KHz-160MHz；独有频率自动对向搜索干扰抑制技术确保频率不被外界干扰 8.型号频率指示误差：1×10-6 ±0.1； 9.Q值合格指示预置功能范围：5～1000、Q表工作环境温度：0℃～+40℃相对湿度：<80％电源：220V±22V，50Hz±2.5Hz； 10.平板电容器极片尺寸：φ25.4mm\φ38\φ50mm； ★11.极片间距可调范围和分辨率：≥10mm，±0.001mm；数显电极免除人工刻度读数的误差 12.圆筒电容器电容量线性：0.33pF / mm±0.05 pF. 13.长度可调范围和分辨率：≥0～20mm，±0.01mm； 14.夹具插头间距：25mm±0.01mm； 15.夹角损耗角正切值：≤4×10－4（1MHz时）； 16.消耗功率：约25W； 17.外型尺寸：（l×b×h）mm：不大于380×132×280； 18.产品配置：测试主机一台、电感一套、夹具一 套、说明书一份、合格证一份、保修卡一份、电源供电一条 |
| 6 | 晶体管直流特性测试实验 | 晶体管特性图示仪 | 2 | 1.本仪器具有二簇曲线显示，双向集电极扫描功能，可以对被测半导体器件的特性进行对比分析，便于晶体管的配对。设有5kV高压装置。本仪器适用于各种半导体三极管、二极管、场效应管、可控硅、稳压二极管、及三端稳压器等器件的测试。 ★2.Ｙ轴偏转因数：集电极电流范围（IC）0.5μA/div—1A/div（分２０档） （IR）50nA/div—1μA/div（分５档） 基极电流或基极源电压0.01V/div 外接输入0.01V/div 3.Ｘ轴偏转因数： 集电极电压范围（VC）10mV/div—50V/div（ 分12档） (VD) 500V/div 基极电流或基极源电压0.01V/div 外接输入0.01V/div ★4.阶梯信号 阶梯电流范围：0.5μA/级--100mA/级（分17档） 阶梯电压范围：0.05V/级—1V/级(分5档) 串联电阻：O、10KΩ、1MΩ(分３档) 每簇级数：1—10级 连续可调。 每秒级数：200 极性：正、负、异（分三档）。 |
| 7 | 单体太阳能电池测试实验 | 单体太阳能电池分选仪 | 2 | 设备主要技术指标 1.模拟光源 a、光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照度分布要求AM1.5 b、光强100mW/cm2（调节范围70～120mW/cm2） c、光强均匀度≦±3% d、辐照不稳定度≦±2% e、大功率脉冲氙灯使用寿命20万次 f、具有闪光次数记数功能（更换归零重置） g、出光方式：由下而上 2.★测试范围 a、有效测试面积：200mm×200mm b、有效测试范围：0.1W～5W c、测量电压：0V～0.8V（分辨率1mV） 量程1/16384 d、测量电流：0m A～2A/20A（分辨率1mA） 量程1/16384 e、测量温度：15℃～35℃（分辨率0.1℃） 3.测试精度 a、测试重复精度：≦±1% 4.测量方式：四线测量 5.测试参数：Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp 、Rs、 Rsh 6.测试间隔时间5秒/片 7.数据采集： 14位高速同步采集卡 8.测试条件校正：自校正装置（包括手动输入补偿参数、自动/手动温度补偿、光强自动补偿） 9.★温度测量 a、自动测测试温度 b、温度补偿和显示 c、可对测试温度进行温度修正 10.测试结果 a、显示测试时间和图形化参数（I-V特性曲线） b、测试结果具备折算到标准测试条件下的能力 c、测试结果语音报数和语音提示 11.测试报告 a、当前工作界面显示并可记录I-V特性曲线 b、可将所有组件的主要测试参数保存到硬盘的指定文件 c、指定的文件可以自主命名 12.数据汇总与打印 a、根据设定时间段或随时进行数据汇总 b、以Excel格式打印（包括I-V特性曲线累计输出） 13.专用软件 a、温度补偿系数输入 b、日期名称行列数输入 14.工作时间：设备可连续工作12小时以上 15.使用电源：单相220V / 60Hz / 2kW 16.设备外观尺寸：长600mm×宽750mm×高1720mm 17.测试主机（含电子负载）：一台 18.光源：一套 19.计算机：一台 20.14位同步高速A/D板卡：一块 21. 专用测量软件：一套 ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 8 | 铁电材料参数测试实验 | 铁电材料参数测试仪 | 2 | 主要技术性能指标： 1. 能够输出正弦波、三角波、间歇三角波、梯形波、正极性脉冲、负极性脉冲及双极性双脉冲等七种波形。 2.★ 可测量铁电薄膜的电滞回线、I－V特性和开关特性，可测量铁电体材料的电滞回线和I－V特性。 3.★ 测量铁电薄膜电压范围： a.正弦波、三角波、间歇三角波和梯形波0～70Vp-p（峰峰值电压），频率在0.1Hz～10KHz范围内连续可调。 b.正极性脉冲和负极性脉冲幅度分别在15±1V范围内，双极性双脉冲的正向幅度和负向幅度分别在8±1V范围内。 4. 测量铁电体材料电压范围：正弦波、三角波、间歇三角波和梯形波0～4000Vp-p，频率在50Hz－100Hz范围内连续可调。 ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 9 | 集成远算放大器参数测试 | 集成运放测试仪 | 2 | - 运算放大器主要测试参数： 输入失调电压Vio 输入偏置电流IB+ IB- 输入失调电流Iio 开环电压增益Avd 共模抑制比Kcmr 共模输入电压范围Vicm 电源电压抑制比+Ksvr -Ksvr 输出电压摆幅VO+ VO- - 电压比较器主要测试参数： 输入失调电压Vio 输入偏置电流IB+ IB- 输入失调电流Iio 开环电压增益Avd 共模抑制比Kcmr 共模输入电压范围Vicm 输出低电平电压 VOL 电源电流IS+ IS- 增益带宽乘积GBW - 主要技术指标 1、数字电压表 测量范围、分辨力及准确度 ±（0~0.3）V、9.16uV、±(0.05%Rdg+0.1%fs) ±（0.3~3）V、91.6uV、±(0.05%Rdg+0.1%fs) ±（3~30）V、916uV、±(0.05%Rdg+0.1%fs) 2、程控电源 加压： 电压范围、分辨力及准确度 PPS 0~30V、7.32mV、±(0.25%Set+0.05%fs) NPS 0~-30V、7.32mV、±(0.25%Set+0.05%fs) 测流：电流范围、分辨力及准确度 PPS 0uA~1mA、30.5nA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) 1mA~10mA、305nA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) 10mA~100mA、3.05uA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) NPS -(0uA~1mA)、30.5nA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) -(1mA~10mA)、305nA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) -(10mA~100mA)、3.05uA、±(0.25%Rdg+0.1%fs) 3、恒压源 加压： 电压范围 分辨力 准确度 VF 0~±10V、4.88mV、±(0.25%Set+0.05%fs) 4、10KHZ正弦波发生器 频 率：10KHZ±1HZ 幅 度：有效值 5V，准确度 1% 。 失真度 < 2% |
| 10 |  | 可编程线性直流电源 | 2 | - 3.5英寸的TFT显示屏，可同时显示多个参数和状态  - ★快速的瞬态响应时间：<50μs - 三路输出，30V/3A ¦¦ 30V/3A, 5V/3A，最大总功率达195W - ★低纹波噪声：<350uVrms - ★出色的负载和电源调节率：<0.01% + 2 mV；<0.01% + 250uA - 编程分辨率：10 mV/1 mA - 编程准确度：0.05% + 20 mV；0.2% + 5 mA - 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出  - 具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪  - 内置在线分析器，可在线分析多种统计参数  - 支持串、并联输出功能   - 丰富的接口：USB Host&Device（标配），LAN/RS232/ 数字IO（选配），GPIB（选配） ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 11 |  | 200M数字示波器 | 2 | - 模拟通道带宽200 MHz - 2通道数字示波器  - ★模拟通道实时采样率2 GSa/s，标配14 Mpts存储深度，最高56 Mpts（选配）  - 52,000 wfms/s（点显示）的波形捕获率 - ★硬件实时的波形录制、回放、分析功能，可录制多达65000帧，支持数字通道录制及回放  - 256级波形灰度显示   - ★低底噪声，500 μV/div至10 V/div的超宽垂直动态范围 - 丰富的触发功能  - 多种解码功能  - 丰富接口：USB Host，USB Device，LAN（LXI），AUX，USB-GPIB（可选） 选） - 29种波形参数自动测量（带统计功能）  - 精细的延迟扫描功能  - 内嵌FFT功能  - 通过/失败检测功能  - 波形数学运算功能  - 支持远程命令控制 - 8.0寸WVGA（800*480）160,000色TFTLCD，超宽屏、色彩逼真，功耗低，寿命长 - 波形亮度可调  - 波形显示可以自动设置（AUTO） ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 12 |  | DDS数字信号源 | 2 | - ★标配等性能双通道 - 最高频率输出不小于25MHz - ★逐点生成任意波形，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps； - 每通道任意波存储深度标配2Mpts，选配16Mpts； - ★内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； - 扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； - ★内置7 Digits，200MHz带宽频率计，可测量频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽，统计结果以“数字”和“动态曲线”来显示； - ★采样率200MSa/s，垂直分辨率：14bits； - 输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp； - ★主机具有方便的任意波形编辑界面（支持点编辑/块编辑/插入波形），也可通过上位机软件生成任意波形； - 调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM（选配）； - 配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； - 配备通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新； - 配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； - 通道输出模式，支持常规和门控； - 屏幕图像保存功能，可以将当前屏幕显示的内容以图片格式（*.bmp）保存到U盘； - 接口：USB Host，USB Device(TMC)、LAN(LXI)； - ★3.5英寸（320x240）TFT 彩色显示屏，可显示单通道或双通道输出参数 ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 13 |  | 台式万用表 | 2 | - ★读数分辨率：6位半，最大读数为：+/- 2200000； - 基本直流精度：0.0035 %； - ★测量功能：直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器（支持DCV，DCI，Freq，2WR，4WR和热电偶TC共6种传感器类型）； - 测量速率：DCV最快速率 10000读数/秒； - ★数学运算功能：最大值,最小值,平均值,通过/失败(VMC输出),dBm,dB,相对测量,直方图,标准偏差； - 支持接口：USB和RS-232远程控制，支持USB-TMC 488.2标准和SCPI语言； - 可以记录和保存历史测量结果； - 内置10组设置存储,可远程配置系统并保存或调用； - U盘不限量存储CSV格式测量数据，单个文件最大支持512K个历史数据； - 上位机软件：标配PC端控制软件和任意传感器编辑软件 ★投标商需提供原厂授权及售后服务承诺书 |
| 14 |  | 手持万用表 | 2 | - 直流电压量程1000V，精度0.2%，交流电压量程750V，精度0.5% - 交直流电流量程：600μA~10A，精度0.1% - ★NCV（非接触验电）功能 - 可以测量的其他电气参数：频率、占空比、电阻、导通性、二极管、电容、温度 - V Low Z：低阻抗输入模式减少虚假电压错误 - 磁性背吸 - 蓝色背光灯，6000字，带支架 - 自动量程 - 防水，-20~50℃使用环境，2米防跌落 - 熔断器保护，双保险丝保护 - 手电筒 - ★可选配柔性电流钳测量微小电流或者大电流 |

其它要求

1、完成时间（交货期）：签订合同后60日历天内完成供货及安装调试；

2、交货地点: 招标人指定的交货地点（武汉工商学院）。

3、★质 保 期：验收合格后至少2年。制造商提供质保期大于3年的，依其规定；终身维护。

4、报价要求：所供设备为交钥匙工程，投标报价包括送货、安装、调试、培训等费用，报价单位为：人民币。

5、★售后服务：具备完善的技术支持和售后服务能力，在货物使用地对授课教师、实验人员提供免费的技术培训；。

6、招标文件要求承诺后须严格保证，如投标承诺与实际不符，则投标方及制造厂家须承担因此造成的买方的所有损失，买方有权要求投标方及制造厂家给予双倍赔偿。

7、★服务响应时间承诺：接到设备故障报告后2小时内响应，2个工作日内解决。在质量保证期内，由于卖方的原因而出现故障，卖方应在4小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时或其它无法迅速解决的问题应在48小时解决或提出明确的解决方案，其费用由卖方负担。

8、★供应商（制造厂家）有义务为用户提供所有设备终身维修。质量保证期后，维修、更换配件等只收成本费。

9、投标人业绩说明:投标人近年从事类似教学实训实验设备业绩，100万以上不少于三份。（现场以提供的加盖公章的合同复印件为准，原件备查。）

10、★公司经营（盈利）状况，提供2015年至2017年三年审计报告（总资产，净资产，净利润，营业额）。